ACC-开发需求文档汇总

## 1. ACC false/miss trigger debug 方法

### 1.1 real acc debug 模式-扫描2次：

整个 debug 模式设计类似 Dual-acc 扫描流程，具体步骤如下：

先用低功率扫描一次wafer，把所有想要保护的大颗粒位置以 suggestionBox的形式汇报出来 ； 把 suggestionBox 汇报出来的所有颗粒，当做 real-acc 需要触发的 ground truth。
具体操作流程如下：

根据 AbationTest 实验，得到一个需要 功率、颗粒尺寸、对应ADC的关系，此处假设：
3W 激光输出
对应LP=100%
需要保护 100nm 以上的颗粒，根据 File Curve 假设对应颗粒 ADC > 100*2000 + AZ
假设主副光斑的强度比例，MB：LB = 100：1

Load 一个比较脏的wafer，建立一个合适的Recipe，Recipe 需要保证：
preScan LP=1%，
Ch2（非 PMT array 通道）
HazeADC ~500；HazeNoiseADC~；100nm颗粒 ADC ~ 2000ADC
关闭 acc 触发判断；

建好recipe后，记录原始 .pt 文件，扫描一个完整的wafer。

IMC 可配置 Enable suggestionBoxies.csv, 把满足粒径大小的颗粒
Index, xEncoderStartRaw, xEncoderEndRaw, wEncoderStartRaw, wEncoderEndRaw，
xEncoderStart，xEncoderEnd，wEncoderStart，wEncoderEnd， dump 出来

不取出wafer，打开 ACC， 设置 ACC threshold=2000ADC，正常扫描 wafer；
扫描过程同样需要保存原始 pt 文件

IMC acc debug 工具: 遍历第二次扫描的所有 pt 文件，查看：

suggestionBoxiesVsPt.csv 需要输出：
suggestionBoxies 所有信息 + isLaserOff + isFpgaFlag
isLaserOff == 1: Normal trigger
isLaserOff == 0：Miss AOM trigger
isFpgaFlag == 1: Normal flag
isFpgaFlag ==0: Miss flag

PtVsSuggestionBoxies.csv 需要输出：
isLaserOff == 1 && noSuggestionBoxies：False AOM trigger
isFpgaFlag == 1 && noSuggestionBoxies: False flag

ACC MissTrigger 分类：

suggestionBoxies ==1 && isFpgaFlag == 1 && isLaserOff == 0: 有 flag，激光没有降低，AOM控制问题

suggestionBoxies ==1 && isFpgaFlag == 0 && isLaserOff == 1: 无 flag，激光正常降低，Flag 标记问题

suggestionBoxies ==1 && isFpgaFlag == 0 && isLaserOff == 0：无flag，激光没有降低，两个均有问题；也有可能是 acc algo 本身导致；具体情况如下：

(isSigTrkN-1_+50um > accThresh) == 1 : acc algo 判断正确，但是激光无降低，硬件触发激光问题

(isSigTrkN-1_+50um > accThresh) == 0：acc algo 本身判断错误，需要调整 acc algo 或者 acc threshold

ACC False trigger 分类：

suggestionBoxies ==0 && isFpgaFlag == 1 && isLaserOff == 0: flag 打标多余

suggestionBoxies ==0 && isFpgaFlag == 0 && isLaserOff == 1: 激光降低多余

suggestionBoxies ==0 && isFpgaFlag == 1 && isLaserOff == 1: Flag + 激光 降低均 多余；也有可能是 acc algo 本身导致，具体情况如下：

(isSigTrkN-1_+50um > accThresh) == 1 : acc algo 本身判断错误，需要调整 acc algo 或者 acc threshold

(isSigTrkN-1_+50um > accThresh) == 0：acc algo 判断正确，但是激光有降低，硬件触发激光问题

需要判断：

激光是否有在合适的位置功率下降

Fpga 是否有在合适的位置标记 flag

信号的恢复是否正常

## 2. ACC Cal

### 2.1 Beam SeparationCal 需求

目的：

通过Beam SeparationCal 校准得到 ACC 功能中用到的主副光斑间隔：BeamSeparationDistance(um)

校准流程：

用户选择一个含有较多颗粒的wafer

选择一个 Recipe，进行扫描，IMC 端计算 n 个颗粒的 BeamSpeparationDistance的统计分布

适用范围：

单路PMT采集作为ACC Channel，不考虑 PMT array

照明光路存在2个副光斑

用户输入参数有：

wafer station ：wafer load port

wafer slot： wafer slot

Initial Peak Distance(um) ：初始化的主副光斑间隔

Initial Peak Distance Delta (um) ：初始化的主副光斑间隔 search widnow

Initial Peak Ratio：初始化的主副光斑强度比例

Initial Peak Ration Delta：初始化的主副光斑强度比例 search window

load recipe：选择 recipe 名字，具体扫描配置由recipe决定

输出参数：

BeamSeparationDistance(um) ： 计算n 个颗粒信号，得到的 BeamSpeparation 平均值

Std BeamSeparationDistance(um)：计算 n 个颗粒信号，得到的 BeamSpeparation 均方根

num Particles：用来计算的颗粒信号个数 n

showFig：一个按钮 button，点击打开可以展示一些统计信息图片；不点击就不展示图片；

展示得到的 n 个颗粒的 BeamSeparationDistance(um) 分布直方图

展示得到的 n 个颗粒的 主副光斑 Peak Ratio 分布直方图

### 2.2 trigerFall\RiseTimeDelay 和 AR 校准

## 3. MainPC 分 track 计算 ACC params 的相关输入说明

wafer_radius, pitch, init_angular_speed, max_angular_speed 均来 MainPC settings/Spindle settings table:
wafer_radius = wafer Size/2
Pitch = Pitch
init_angular_speed = StartRPM
max_angular_speed = MaxRPM

spot_space,  来自于 ACC calibration 中:
BeamSpeparationDistance(um)

spot_space_margin (单位：um)
peak_search_window (单位: times of beamWidth)
需要在 settings/fpga settings/ 里面作为配置项加进来：

## 4. ACC 触发需要的参数：

BeamSeparationDistance(um)，对于不同线速度下的 时间 不同:

ACC Cal-1 (Beam separation calibration)，可以计算得到：

Load 一块颗粒较多的 wafer

选择合适的入射、收集光配置，对应的 channel ，扫描起始终止半径（改为 Load Recipe？）

扫描结束后，IMC 自动计算所有颗粒的主副光斑距离，输出：BeamSpeparationDistance(um)

wMargin (um): 放在 IMC settings,  为可配置项， 对于不同线速度下的 时间 不同

TriggerDownDelayTime(ns) / TriggerRiseDelayTime(ns),  对于不同线速度下的 时间 不同

ACC Cal-2（TriggerDelayTime）and AttenuationRatio

extraDist (um), fpga自动计算， 对于不同线速度下的 时间 不同

extraDist (um) = BeamSeparationDistance(um) - wMargin (um) - beamWidth(um)/2

如果所有参数都是以"距离"为单位，则需要 fpga 根据不同半径计算一个不同点数 extraDist (pts); 已经有了？

### 4.1 ACC 触发参数

Acc Particle Size -> recipeBB -> AccThresholdADC

| sig_current_+50um[n-1] 过阈值 | ACC on (多个颗粒) | ACC on （单个颗粒） |
| --- | --- | --- |
| sig_current_+50um[n-1] 不过阈值 | ACC off （大单个颗粒） |  |

### 4.2 机台扫描需要配置/调试参数

### 4.3 accThreshold 计算流程

##### 取消项

取消原来 fpga settings 里面 actuAccCurThresh, preAccCurThresh, actuAccCacheThresh配置项，改为自动计算acc阈值；在每次job 启动时，根据recipe设置，计算对应的 accThreshold

##### 前置条件：

机台已经有校准好的FilmCurve, 不同的Reipe配合使用不同的film curve

##### 输入项：

Recipe: AccParticleSize （um）

##### 配置项：

imcSettings: peakRatio (主副光斑强度比例，现在已经有了，不用多加)

imcSettings：preAccThreshRatio （浮点数，默认是 1，现在没有，需要增加一个可配置项）

imcSettings：actuAccCacheRatio（浮点数，默认是 1，现在没有，需要增加一个可配置项）

##### 计算流程：

actuAccCurThresh: 当前track的当前信号的acc阈值

，要求MainPC 根据用户在 recipe 里面输入的AccParticleSize(um)，根据下面的公式自动计算actuAccCurThresh

AccParticleSize -> film curve -> accParticleRppm -> RecipeBB -> accParticleAdc_MB

actuAccCurThresh = accParticleAdc_MB / peakRatio

preAccCurThresh:前一个track的后一个光斑间隔处的acc阈值

要求MainPC自动计算：

preAccCurThresh = actuAccCurThresh*preAccThreshRatio

actuAccCacheThresh:当前track的前一个光斑间隔处的acc阈值

要求MainPC自动计算：

actuAccCacheThresh = actuAccCurThresh*actuAccCacheRatio

##### 参考图片：

## ACC功能开发需要回答的几个问题（2024/6/4）：

What is the particle size to be protected? (Particle Size vs. DUV power)

需要Ablation test的数据，ablation test 流程见 SOP

Can we sucessfully detect those particles using our probe beam?

需要数据得到主副光斑的强度比例，计算副光斑的颗粒灵敏度
假设主副光斑强度比例为 200:1, 3W 的主光斑灵敏度是22nm，则副光板的灵敏度是 （200/1）^(1/6)*22 = 53.2nm

What's probe beam sensitivity in umLSE? 
需要数据得到主副光斑的强度比例，计算副光板的颗粒灵敏度

Prove Probing beam won't cause any DUV damage
需要Ablation Test 的数据，同问题1 ；

How to test laser power modulation feature on site? 
fpga 给不同电压的方波，测试在 wafer Haze 的响应；

How to fine-tune trigger delay (on-site）for best protection

首先利用 ACC Cal，得到 主副光斑的距离：MB_LB_dist（um）

然后利用 ACC Cal 得到

Calibrate ACC and integrate protection size into recipe： 1days

Massive Cycling to collect Missing/Excessive Protection Cases，log if laser damage happens

Sdfasdf

## 5. ACC 功能需要测试项及流程

### 5.1 软件配置：

MainPC: D:\Datashare\MainPC\Debug20240621_1101_realacc; 
测试有问题，或者需要解决bug，找软件 王稳；
需要检查 Spindle HT 模式 配置是否正确：

在 settings/fpga settings 里面设置是否正确，我们测试用 HT 模式， 2000~3000rpm，Pitch=160um；

对应 IMC config 里面的 env.cfg 也需要做相应修改，修改参考修改Spindle转速SOP.docx

FPGA Timing 版：D:\Datashare\FPGAbin\ACC_bin\PCG1_TimingM_v1.3.4.bin

Ch2 PMT 版本： D:\Datashare\FPGAbin\ACC_bin\PCG1_PMTM_v1.1.2.bin； 
这里ACC 测试只会用到 Ch2，其他两个 Channel 可以不用管； Recipe 里面和 ACC Cal 里面也只Enale Channel2 即可。
Timing 版和 PMT 版 更新的方法见： PCG FPGA升级流程

IMC 版本: D:\IMC\imc_build_release_zpx_tc_all_v1.4_pdb_v1.4.2.0_20240617_171612_hefei; 如果测试有问题，找黄福涛帮忙 debug
注意： Spindle 螺旋线配置需要和MainPC 里面一致，用 HT 模式， 2000~3000rpm，Pitch=160um；具体修改方法参考 修改Spindle转速SOP.docx

### 5.2 Beam Separation Cal

#### 测试目的：

通过扫描一个有颗粒的wafer，利用 Channel2 的数据，IMC计算主副光斑间隔（BeamSeparationDistance(um)）;

#### 配置项：

Enable Beam Separation Calibration

选择一个合适的 recipe：

Recipe 应该保证可以使 Ch2 PMT 看到 主光斑前面的副光板（可以根据Particle View来看原始数据判断）；

短期可以直接用我设置的 recipe:  Test/AccTestOvernigh3000rpm

选择一个少量颗粒的wafer，保证颗粒不要太多，多个颗粒之间的主副光斑不要重叠很严重

Peak Distance: 175; PeakDelta: 60; Peak Ratio: 175; PeakRationDelta:160

点击 Start Calibration 开始校准

看 Results 是否可以正确的返回结果
结果合理则 save results；

#### 检查项：

Beam SeparationCal 可以正常运行，且 Results 可以正确返回结果； 预期 BeamSeparationDistance 应该是在 175um左右；

### 5.3 Trigger Delay Time And Attenuation Ration Cal

#### 测试目的：

测试fpga 给 AOM 连续的方波 触发信号后，统计 PMT 上的信号响应的时间延迟和对应的衰减比例 AttenuationRation(AR)；此处分为两个部分：
TriggerDownTimeDelay: 激光信号降低对应时间延迟
TriggerFallTimeDelay：激光信号升高对应时间延迟

AR: 激光衰减强度比值

#### 配置项：

选择合适的wafer，随便一片12英寸硅wafer即可

Wafer Radius/RPM/LP/IncidentPolarization/OD 使用默认设置即可

HighV：4V，对应 3W 的激光功率

lowV：1.37, 对应 15mW 功率；
AOM Vs 功率曲线，详细ZP6-ALpha 机台ToolLog表格 ：ZP6-Alpha 激光AOM曲线

LowV Time: 1ms; 高电平持续时间

HighV Time: 1ms；低电平持续时间

ScanTime：2000ms ； 扫描总时间

PMT HV：0~400V； 根据信号强度输入
原则是 PMT 的Haze 信号在 HighV 状态下 ~(2000+AZ) ADC；在LowV状态下 ~（20+AZ）ADC

上述参数输入正确的情况下，Enable Calibration，点击 Start Calibration即可

#### 检查项

程序正常运行可以返回结果，如果没有则需要保存原始 pt 文件，看原始信号是否有功率降低

预期 TriggerDownTimeDelay ~660ns (量级差不多即可)

预期 TiggerRiseTimeDelay ~660ns（量级差不多即可）

预期 AttenuationRatio ~200

出现问题，需要 debug；

如果 debug 并不能短期解决问题，可以先做一次 Calibration，手动把 TriggerDownDelayTime和TriggerRiseDelayTime设置为 660ns， AR设置为 200，电机 save results，把参数手动保存到数据库；开始 real-acc正式功能测试

### 5.4 real-acc 正式功能测试

#### 测试目的

在ACC 触发过程中，是否在符合 ACC threshold 条件下，触发了 acc 功能，需要看到的指标有：

激光是否有正常降低：

Correct ACC trigger: 在正确的位置，触发了ACC

False ACC trigger： 不该触发ACC的位置，触发了 ACC

Miss acc trigger：该触发ACC的位置，没有触发ACC

Acc flag 是否有正常标记

Correct acc flag

False acc flag

Miss acc flag

#### 配置项

##### Acc calibration 项检查：

BeamSeparationDistance 需要有数值：~171um

TriggerDownTimeDelay  需要有数值：~660ns

TiggerRiseTimeDelay ~660ns（量级差不多即可）

AttenuationRatio ~200

##### Fpga settings 检查：

Spot Space Margin: 30um

Peak Search window: 2

Pre Acc Curr Thre: 1500

Actu Acc Curr Thre: 1500

Actu Acc Cache Thre: 1500

Acc algo Time: 0

CtrlHoldTime: 0

TriggerDelayTime: 1040 ns

LaserHoldTime: 0

#### 实验流程

##### 1. 低功率扫描wafer(LP=2%， laser=3W)，找到所有符合阈值的大颗粒信号

建立一个 preScan_recipe, LP% 设置为2%，ADC threshold 设置保证不会overload，Disable ACC

保存原始数据，然后扫描 wafer；把扫描后的结果命名，方便后续分析

##### 2. 高功率扫描wafer(LP=100%, Laser=3W), Enable ACC，不开 fpga debug 模式

Fpga settings 里面 Enable fpga fir filter

建立一个 accScan_recipe, LP=100%,Laser=3W, ADC threshold 设置保证不会overload，Enable ACC，ACC Threshold=1500

IMC 勾选 保存原始数据，然后扫描 wafer，然后将IMC保存原始文件重命名。

##### 3. 开 fpga debug 模式，Enable ACC，高功率扫描wafer，

保持和 第2步相同的 recipe，需要改变 3 种不同的模式来分别跑 3次 job，并分别记录 3 次的IMC原始数据

3种不同的模式为，详情见：PCG Real-ACC 功能 5.1.2 节

上述3种模式，采集同一 wafer 的 3 组原始数据即可，最后线下分析原始数据。